2023年福建省全血细胞计数质量评价活动安排

一、2023年全省全血细胞计数室间质量评价项目与时间表

2023年全省全血细胞计数室间质量评价活动将分2次进行，共发10个批号样本，每次做5个批号样本。评价项目为血红蛋白（Hb）、白细胞（WBC）、血小板（Plt）、红细胞（RBC）、红细胞比容（HCT）、红细胞平均体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）。

| 室间质评 | 批号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2304101～2304105 | 收到立即检测 | 2023-4-9 | 2023-4-28 |
| 第二次 | 2304201～2304205 | 收到立即检测 | 2023-10-22 | 2023-11-10 |

| 室内质控 | 批号 | 测定日期 | 回报截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 自备 | 3月1日～31日 | 4月15日 |
| 第二次 | 自备 | 9月1日～9月30日 | 10月15日 |

注：全省室内质控质控品批号为自备，测得结果分别填入室内质控软件相应的3、9月份的模块中。

- 样本处理方法

1.从冰箱中取出质评物后，在室温条件下放置15分钟，平衡至室温，在放置过程中请勿震摇。

2.检测前务必将质评物充分混匀，混匀方法如下：

①将质评物管口朝上置于操作者双手掌心，双手来回搓动10次，动作要连贯。②颠倒试管，使管口朝下，将质评物置于操作者掌心，来回搓动10次。③重复(1)和(2)的步骤8次（共计2分钟左右）。④轻轻颠倒混匀30次（1分钟左右）。⑤管底朝上，确认管底无沉积物则说明已充分混匀。

- 注意事项：

- 全血细胞计数质控品分两次邮寄，第一次时间为3月中旬，第二次约为9月中旬。请收到质控品后立即检测或置2～8℃条件下暂时储存（切忌冷冻）。

- 使用以下机型的实验室检测WBC项目时应选择CBC模式进行检测：

- （1）Abbott:Cell-Dyn Ruby

- （2）Siemens:ADVIA120,ADVIA2120

- 使用Sysmex XN系列血液分析仪的实验室检测WBC项目以WNR通道的TNC-N计数结果进行上报。

4.质控品如有破损，缺失或标本编号错误，请及时与省临检中心联系。

5.各单位在填报室间质评结果时，应注意检测结果的小数点后的有效位数，WBC、HCT、MCV和MCH项目保留一位小数，RBC项目保留两位小数，Hb、Plt和MCHC项目保留整数，HCT单位按百分位填报。同时应按要求认真选择或详细填写所用仪器的品牌型号、试剂、检测和上报日期等，以便于分组统计分析。

6.各实验室请在截止日期前上报质评结果，超过截止日期不予统计。

7.室间质评和室内质控室间比对活动中有关专业问题可与省临检中心联系。联系人：陈喜军。电话：0591-87520324，0591-88216081。

电子邮件: chenxijun157@163.com

8.室间质评网络报告系统和室内质控网络报告系统有关技术问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。联系电话:010-84533392/84533393转17或18。